Popis ovládání zdroje HVS 1:

Popis funkce:

Po zapnutí zdroje se na displeji objeví verze programu a nastavená adresa zdroje. Po inicializaci zdroje se na displeji zobrazí naměřené hodnoty napětí a proudů, všechny výstupy jsou vypnuty. Obnovení posledního stavu výstupů před vypnutím se provede příkazem Last Outputs State z hlavního menu.

Ovládání zdroje je realizováno pomocí menu a tlačítek na řídící jednotce. Stisknutím tlačítka ESC se v dolní části displeje objeví 
hlavní menu. Kurzorovými tlačítky se vybere požadovaná funkce a potvrdí se tlačítkem ENTER.
Obecně platí, že kurzorová tlačítka ( nahoru , dolu ) slouží k volbě položky z menu, tlačítko ENTER potvrzuje volbu a tlačítko ESC způsobí návrat do hlavního menu bez provedení jakéhokoliv příkazu.

Indikační LED na kanálových jednotkách zobrazují předvolenou hladinu výstupního napětí a vypnutí výstupu. Blikání zelených diod předvolby napětí indikuje vypnutou podproudovou ochranu. Blikání červené diody zobrazující vypnutí kanálu, indikuje stav, kdy na vypnutém výstupu je napětí vyšší než 60V.

- Nastavení výstupního napětí:

Zvolit položku Select channel, potvrdit tlačítkem ENTER. Kurzorovými tlačítky zvolit číslo kanálu na kterém se má provést změna nastavení. Potvrdit tlačítkem ENTER. Zvolit výstupní napětí nebo výstup vypnout, případně zapnout. Opět potvrdit tlačítkem ENTER.

- Vypnutí všech kanálů / SHUTDOWN

Stisknutím tlačítka HVOFF dojde k vypnutí všech kanálů.

- Obnovení posledního stavu výstupů:

Pomocí kurzorových tlačítek zvolit  položku  Last Outputs State z hlavního menu, potvrdit tlačítkem ENTER. Tento příkaz zapne všechny kanály, které byly vypnuté tlačítkem HV OFF, Interlockem, podproudovou nebo nadproudovou ochranou. Nezapne kanály, které byly vypnuty příkazem High Voltage OFF z menu.

- Nastavení adresy přístroje

Zvolit položku Bus Setup, potvrdit tlačítkem ENTER. Vybrat funkci BUS Address a potvrdit tlačítkem ENTER. Kurzorovými tlačítky nastavit adresu přístroje v rozsahu 0-15. Potvrdit tlačítkem ENTER.

- Nastavení kombinace CR,LF

Zvolit položku Bus Setup, potvrdit tlačítkem ENTER. Vybrat funkci CR / LF setup a potvrdit tlačítkem ENTER. Kurzorovými tlačítky vybrat požadovanou kombinaci a potvrdit tlačítkem ENTER.

- Zákaz dálkového ovládání

Stisknout tlačítko MENU. Zvolit položku Bus Setup, potvrdit tlačítkem ENTER. Vybrat funkci Remote Disable a potvrdit tlačítkem ENTER.  Zákaz dálkového ovládání je indikován červenou svítivou diodou na panelu řídící jednotky. V tomto režimu nelze zdroj ovládat pomocí dálkového ovládání lze pouze číst údaje. Ve stavovém slově je k dispozici informace o zákazu dálkového ovládání.

- Povolení dálkového ovládání

Stisknout tlačítko MENU. Zvolit položku Bus Setup, potvrdit tlačítkem ENTER. Vybrat funkci Remote Enable a potvrdit tlačítkem ENTER.  Povolení dálkového ovládání je indikováno zhasnutím červené LED na panelu řídící jednotky.

- Zapnutí / Vypnutí podproudové ochrany:

Pomocí kurzorových tlačítek zvolit  položku Global settings, potvrdit tlačítkem ENTER. Vybrat funkci Undercurrent a potvrdit  tlačítkem ENTER. Zvolit nastavení Enabled nebo Disabled, pro zapnutí nebo vypnutí podproudové ochrany. Aktuální stav je zobrazen polohou kurzoru.  Vypnutá podproudová ochrana je indikována blikáním svítivých diod zobrazující hladinu výstupního napětí jednotlivých kanálu.

- Nastavení tolerančních mezí

Stisknout tlačítko MENU. Zvolit položku Global settings, potvrdit tlačítkem ENTER. Vybrat funkci Lower/Upper limits a potvrdit tlačítkem ENTER. Kurzorovými tlačítky nastavit požadované mezní napětí a potvrdit  tlačítkem ENTER, poté je možné nastavit další mezní napětí. Hodnoty se mohou pohybovat v rozmezí 700 - 999V. Toleranční meze jsou platné pro všechny kanály zdroje, které jsou nastaveny na tuto hladinu. Překročení tolerančních mezí je indikováno blikáním hodnoty měřeného napětí na displeji a jsou dostupné i po seriové lince ve stavovém slově.

Přehled jednotlivých menu :

1.- Hlavní MENU

| MAIN MENU | Select Channel | - Volba kanálu |
| --- | --- | --- |
| ----------------- | Last Outputs State | - Obnovení posledního stavu výstupů |
| Select | Bus Setup | - Nastavení sběrnice RS422 |
| Comand: | Global Settings | - Souhrné nastavení zdroje |

1.1  - Volba kanálu

| Select | Channel number : 1 |  |
| --- | --- | --- |
| channel |  |  |
| number : |  |  |

1.1.1  - Nastavení výstupního napětí kanálu.

| CHANNEL :1 | Output 830V | - Přepnout výstup na 830V |
| --- | --- | --- |
| ----------------- | Output 950V | - Přepnout výstup na 950V |
| Set Output | High Voltage ON | - Zapnout výstup |
| Voltage | High Voltage OFF | - Vypnout výstup |

1.2  - Obnovení posledního stavu výstupu

1.3  - Nastavení sběrnice RS422 pro dálkové ovládání

| BUS SETUP | BUS Address | - Nastavení adresy zdroje |
| --- | --- | --- |
| ----------------- | CR / LF setup | - Nastavení kombinace CR,LF |
| Set Remote | Remote Disable | - Zákaz dálkového ovládání |
| Control: | Remote Enable | - Povolení dálkového ovládání |

1.3.1 - Nastavení adresy

| Seting | BUS Address: 1 |  |
| --- | --- | --- |
| adress |  |  |
| for RS422 |  |  |

1.3.2 - Nastavení kombinace  CR,LF

| CR / LF | CR |  |
| --- | --- | --- |
| SETUP | LF |  |
|  | CR / LF |  |
|  | LF / CR |  |

1.4 - Souhrné nastavení zdroje

| GLOBAL | Undercurrent | - Zapnutí / vypnutí podproudové ochrany |
| --- | --- | --- |
| SETTINGS | Lower/Upper limits | - Nastavení tolerančních mezí |
| Select |  |  |
| Command: |  |  |

1.4.1 - Zapnutí / vypnutí podproudové ochrany

| UNDER | ENABLED | - Zapnutí podproudové ochrany |
| --- | --- | --- |
| CURRENT | DISABLED | - Vypnutí podproudové ochrany |
| Protection |  |  |
| ON / OFF |  |  |

1.4.2 - Nastavení tolerančních mezí

| Settings | Low limit 830V: 825 4 | - Dolní mez pro úroveň 830V |
| --- | --- | --- |
| Output | High limit 830V: 835 | - Horní mez pro úroveň 830V |
| Voltage | Low limit 950V: 945 49 | - Dolní mez pro úroveň 950V |
| Range | High limit 950V: 955 | - Horní mez pro úroveň 950V |

Seznam chybových hlášení

NO CHANNEL CARDS !

Hlášení upozorňující že ani jedna kanálová karta neodpovídá na příkazy řídící jednotky. Není možné další ovládání.

WARNING !!! ------------------ At Least one channel without response

Hlášení upozorňující, že nejméně jedna kanálová  karta neodpovídá na příkazy  řídící jednotky. (pouze při reset).

ERROR !!! --------------- HV Power supply failure

Hlášení oznamující poruchu výkonového zdroje.Není možné další ovládání.

INTERLOCK OFF ! ------------------------- Check interlock loop or turn on Bypass switch

Přerušení smyčky interlocku

Remote control by  RS422

Speed 9600bd.

Commands:

-Set 830V:

| @ | adr1 | adr2 | L | V | L | 1 | csum | CR | LF |

|        |           |       |                           |
    |        |           |       |                           •——— chksum
    |        |           |       •———————————— command_LVL1
    |        |           •——————————— channel address
    |        •—————————— crate address
    •————————— command

-Set 950V:

| @ | adr1 | adr2 | L | V | L | 2 | csum | CR | LF |

|         |          |       |                           |
    |         |          |       |                           •——— chksum
    |         |          |       •————————————— command_LVL2
    |         |          •———————— channel address
    |         •———————— crate address
    •———————— command

- Channel off:

| @ | adr1 | adr2 | O | F | F |   | csum | CR | LF |

|        |           |       |                            |
    |        |           |       |                            •——— chksum
    |        |           |       •————————————— command_OFF
    |        |           •———————— channel address
    |        •————————— crate address
    •————————— command

- Channel on:

| @ | adr1 | adr2 | O | N |   |   | csum | CR | LF |

|         |          |        |                           |
    |         |          |        |                           •——— chksum
    |         |          |        •———————————— command_ON
    |         |          •————————— channel address
    |         •————————— crate address
    •————————— command

- Local:   toggle to local control

| @ | adr1 | L | O | C | A | L | csum | CR | LF |

|        |       |                                   |
    |        |       |                                   •——— chksum
    |        |       •——————————— command_LOCAL
    |        |
    |        •————————— crate address
    •——————— command

- Remote:   toggle to remote control

| @ | adr1 | R | E | M | O | T | csum | CR | LF |

|        |        |                                   |
    |        |        |                                   •——— chksum
    |        |        •——————————— command_REMOT
    |        |
    |        •————————— crate address
    •———————— command

- Set limit:  settings output voltage range limits for choosen level

| @ |adr1|L|I|M|I|T|n|A1|A2|A3|A4|B1|B2|B3|B4|csum|CR|LF|

|      |      |                |  |                      |                        • chksum
     |      |      |                |  |                      •— upper limit
     |      |      |                |  •———————————— lower limit
     |      |      |                •—————————— level (1 = 830V; 2 = 950V)
     |      |      •—————————————————— command_LIMIT

|      •—————————————————— crate address
     •————————————— command

n – level choosing:
    1 - 830V
    2 - 950V

lower limit - 4 digits giving minimal voltage, including leading zero (e.g. 0825)

upper limit- 4 digits giving maximal voltage, including leading zero (e.g.0835)

- Read:  read voltage of output channel

| @ | adr1 | adr2 | R | E | A | D | csum | CR | LF |

|          |          |       |                             |
    |         |          |       |                             •—————— chksum
    |         |          |       •———————————— command_READ
    |         |          •——————————— channel address
    |         •———————— crate address
    •——————— command

- Reply: it confirms following command (READ, Set 830V, Set 950V, Channel ON, Channel OFF) was O.K.

| # | adr1 | adr2 |V1|V2|V3|V4|V5| S1 | S2 | C1 | C2 | C3 | csum | CR | LF |
    |      |           |       |           		     |       |       |		  |
    |      |           |       |           		     |       |       |		  • chksum

|      |           |       |             	     |       |       • --- current on ADC

|      |           |       |           		     |       •—— Status2
    |      |           |       |           		     •——— Status1
    |      |           |       •——————————— voltage on ADC
    |      |           •——— channel address
    |      •————— crate address
    •——— Reply

V1 - 	bit0      - highest bit of measured voltage correspondings to 1000

Volt.
     	bit1      - X
     	bit2      - Overflow of  ADC
     	bit3      - Polarity of measured voltage
V2 -             value givings hundreds of  Volt.
V3 -             value givings tens of  Volt .
V4 -             value givings units of  Volt 
V5 -             value givings tenths of  Volt

Status1:
bit 0   	- L = HV On / H = HV Off
bit 1 	- output voltage level: L = 830V, H  = 950V
bit 2   	- L = HV On / H = HV Off – preset values, no connection to actual status
bit 3   	- H = Error on the Channel

Status2:
bit 0   - Under Tolerance limit
bit 1   - Over Tolerance limit
bit 2   - Undercurrent
bit 3   - Overcurrent

C1 -             value givings tens of  mA.
C2 -             value givings units of mA.
C3 -             value givings tenths of mA

- State:   read whole crate status

| @ | adr1 | S | T | A | T | E | csum | CR | LF |

|        |        |                                   |
    |        |        |                                   •——— chksum
    |        |        •——————————————— command_STATE
    |        |
    |        •—————————————— crate address
    •————————————— command

- Reply: it confirms following command ( State, Set Limit, Local, Remote) was O.K.

| # | adr1 |S1-1|S2-1|......|S1-16|S2-16|CS1|CS2|csum|CR|LF|

|       |         |        |                 |          |         |       |         •——— chksum
    |       |         |        |                 |          |         |       |
    |       |         |        |                 |          |         |       •— crate status2
    |       |         |        |                 |          |         •— crate status1
    |       |         |        |                 |          •—— Status2 of channel 16
    |       |         |        |                 •——— Status1 of channel 16
    |       |         |        •——————————— Status 2 of channel 1
    |       |         •——— Status 1 of channel 1
    |       •————— crate address
    •——— Reply

Status1,Status2 of channel were already described above

crate status1:
bit 0   - H = Interlock OnLine
bit 1   - H = Interlock bypass  ON
bit 2   -
bit 3   - H = Remote control is disabled

crate status2:
bit 0   - H = System shutdown
bit 1   - H = Undercurrent protection is OFF
bit 2   - H = Failure of power unit

Broadcast commands :

Comand of this group does not send back confirmation to control computer and it is applied to all crates

-Shutdown: All channels of all crates are switched OFF

| *  | S  | D  | O | W | N | * | csum | CR | LF |

|        |                                         |
    |        |                                         •——— chksum
    |        |            
    |        •—————————— command_SDOWN
    •————————— Broadcast

-Start: Set back voltages on all pre-set channels of all crates

| *  | S  | T  | A | R | T | * | csum | CR | LF |

|        |                                         |
    |        |                                         •——— chksum
    |        |            
    |        •—————————— command_START
    •————————— Broadcast

-Undercurrent On: switching ON the undercurrent protection on all crates

| *  | U  | C  | O | N | * | csum | CR | LF |

|        |                                         |
    |        |                                         •——— chksum
    |        |            
    |        •—————————— command_UCON
    •————————— Broadcast

-Undercurrent Off: switching OFF the undercurrent protection on all crates

| *  | U  | C  | O | F | F | * | csum | CR | LF |

|        |                                         |
    |        |                                         •——— chksum
    |        |            
    |        •—————————— command UCOFF
    •————————— Broadcast

Connection of interface RS422 to control computer:

—————•                                       •———————•             		•————
                    |8.9     +5V           10,11|              	|7    GND          5	|
                    |——————————	|  RS422-RS232 	|———————	|
HV               |5       GND         14-25	|   Converter        	|                           	|
SUPLY        |——————————	|              	|3    RXD            2	|        PC
                    |1        A                     8	|              	|———————	|
                    |——————————	|              	|		|
                    |2        B       	           9	|              	|2    TXD            3	|
                    |——————————	|              	|———————	|
                    |3        Y       	          3	|             		|             		|	
                    |——————————	|              	|		|
                    |4        Z       	          4	|              	|             		|
                    |——————————	|              	|		|
—————•9pol                      25pol	•———————•25pol      9pol•——————